常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目实验室设备及集成采购项目

项目编号：金诚采公[2022]023号

采购人：常州市第二人民医院

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

- 目录

第一章投标邀请	2

第二章投标人须知	8

第三章资格审查	22

第四章评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章采购需求	31

第六章拟签订的合同文本	47

第七章投标文件格式	51

- 投标邀请

- 项目概况 - 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目实验室设备及集成采购项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）获取采购文件，并于2022年11月03日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：金诚采公[2022]023号

2.项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目实验室设备及集成采购项目

3.项目预算及最高限价：1300万元

4.最高限价：12928970.54元

5.采购需求：包括实验室区域的装饰装修、净化空调系统、通风空气处理及供电配电及照明系统、给排水系统，各类设备及材料的采购、货物的包装运输、安装调试及培训、验收、保修等服务，即该项目清单及设计图纸范围内所有工作内容，并通过验收。具体详见招标文件。

6.合同履行期限：2023年2月28日之前完成全部的供货、安装及调试（具体按采购人要求），项目验收后质保期2年。

7.本项目是否接受联合体投标：□是    ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向£中小£小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

## 获取招标文件

1.时间：2022年10月13日至2022年10月20日，每天上午9：00至11：00，下午2：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）

3.方式：

投标人可采取以下任一种方式获取招标文件：

（1）现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）办理。

（2）网络领购：将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：czjcztb@126.com。

4.售价：500元。（现金缴纳或公司账户）

5.领购时须提供以下材料：

（1）《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

（2）提供有效营业执照复印件加盖公章；

（3）《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附件二；（网络领购无需提供，现场报名及开标人员提供）

6.代理机构审核无误后发送招标文件。

7.招标文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

8.招标文件售后一概不退。投标人提交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2022年11月03日14点00分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司开标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.公告发布媒体：常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网站

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6.关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与竞争性磋商活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市第二人民医院

地址：江苏省常州市武进区滆湖中路68号

联系方式：0519-81087609

- 采购代理机构信息

名称：常州金诚招投标有限公司

地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼

联系方式：0519-85185550

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0519-85183350

附件一：

领购申请表

项目名称：

项目编号：

投标人全称（公章）：

现委托（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的招标文件领购工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名：联系电话：

第二代身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领购时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。

领购时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表□投标人代表□评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加：□开标□评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况□有□无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否□是，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？□否□是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否□是，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

- 第二章投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：系统中央控制塔 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：总价和单价均不得超过采购文件的要求，否则视为无效响应。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标人应提供投标文件的正本1套、副本2套、1份“电子光盘或U盘”含全套正本投标文件。中标单位中标后需额外提供3套副本。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：须在2022年10月21日下午5：00前书面或邮件提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。邮箱：czjcztb@126.com |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：中标人须按其中标金额的0.8%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州金诚招投标有限公账户；本次招标资料、工程量清单、招标控制价编制由建银工程咨询有限责任公司负责，相应的咨询费肆万贰仟陆佰玖拾贰元整（¥42692.00元）在领取中标通知书前由成交供应商另行支付给建银工程咨询有限责任公司。 缴纳时间：领取中标通知书前。 |
| 28 | 履约保证金 | □免收 ■合同价的5 %，由采购人自行收取，只收取银行保函。 |

投标人须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、成品保护、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 投标人应提供投标文件的正本1套、副本2套、1份“电子光盘或U盘”含全套正本投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦纸档正本和副本内容有差异，以纸档正本为准。中标单位中标后需额外提供3套副本。

  - 投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

  - 投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖公章，否则修改无效。

  - 投标文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖公章。投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

## 四  投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人在提交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 投标人的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

  - 在投标文件提交截止时间至公开招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五  开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人未确认但是未提出疑义的，将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## 六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人委托评标委员会在评标报告中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，依法随机抽取确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

  - 本次招标资料、采购清单、招标控制价编制由建银工程咨询有限责任公司负责，相应的咨询费肆万贰仟陆佰玖拾贰元整在领取中标通知书前由成交供应商另行支付给建银工程咨询有限责任公司，报价应包含该项费用。

- 履约保证金

  - 中标人应在收到中标通知书后15日内向采购人提交履约保证金，合同价的5 %，并注明是该项目的履约保证金，只收取银行保函。

  - 履约保证金将在项目执行结束后15日内（无息）退还中标人。

  - 如果中标人没有在收到中标通知书后15日内向采购人提交履约保证金的，将作为放弃中标资格处理。

  - 如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利，此外采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 第三章资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供复印件加盖公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

- 第四章评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

R随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

R随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 类别 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（30分） | 报价 （30分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 技术标（45分） | 投标产品配置与招标文件要求的适合性（20分） | 投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，本项满分20分，带▲条款有负偏离或相关证明材料不符合要求的每项扣2分，其他条款有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 20 |
|  | 设备供货及安装方案（19分） | 1、安装、调试、验收方案：由评委专家根据投标单位针对本项目的安装、调试、验收方案进行综合评审，方案优秀可行性强得4分，方案良好可行性较好3分，方案一般可行性一般得2分，方案缺失，科学性差、实施性差得1分，其他不得分。 2、合理加快进度，缩短工期的方案或措施：由评委专家根据缩短工期方案或措施的合理性进行综合评审，方案优能较好实施得4分，方案基本完整可实施性较好得3分，方案基本完整可实施性一般得3分，方案缺失、科学性差、实施性差得1分，其他不得分。 3、人员技术培训方案：由评委专家根据人员技术培训方案的完整合理、切实可行，保障措施进行综合评审，方案优能较好实施得3分，方案基本完整可实施性较好得2分，方案缺失、科学性差、实施性差得1分，其他不得分。 4、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：由评委专家根据关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评审，方案优秀可行性强得4分，方案良好可行性较好3分，方案一般可行性一般得2分，方案缺失，科学性差、实施性差得1分，其他不得分。 5、安全保证措施以及与其他各单位之间的配合协调方案：由评委专家根据安全保证措施以及与其他各单位之间的配合协调方案进行综合评审，方案优秀可行性强得4分，方案良好可行性较好3分，方案一般可行性一般得2分，方案缺失，科学性差、实施性差得1分，其他不得分。 | 19 |
|  | 合理化建议 （6分） | 投标人对施工现场进行实地勘察，并就设计方案进行专业优化，提出合理化建议，合理化建议方案优秀可行强得6分，方案良好可行性较好的得4分，方案一般可行性一般得2分，方案可行性较差得1分，未提供不得分。 | 6 |
| 商务标（17分） | 类似业绩（3分） | 投标人具有2020年1月1日以来类似业绩（病理科或检验科或中心实验室），每项得1分，最高得3分。 注：需提供中标通知书及合同复印件加盖投标人公章。 | 3 |
|  | 管理体系认证 （9分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含医学实验室用电器成套机械设备、环境保护专用设备（空气净化系统）的销售，每提供1个得1分，最高得3分。 注：提供认证证书复印件并加盖公章，不提供的不得分 | 3 |
|  |  | - 投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书，且认证范围包含医学实验室用电器成套机械设备、环境保护专用设备（空气净化系统）的销售的得2分。 - 投标人具有有效期内的知识产权管理体系认证证书，且认证范围包含医学实验室用电器成套机械设备、环境保护专用设备（空气净化系统）的销售的得2分。 - 投标人具有有效期内的标准化等级认证证书，且认证范围包含医学实验室用电器成套机械设备、环境保护专用设备（空气净化系统）的销售的得2分。 注：提供认证证书复印件并加盖公章，不提供的不得分。 | 6 |
|  | 企业实力 （3分） | 1、投标人具有机电安装工程总承包三级（含）以上资质，得2分。 2、投标人具有有效的安全生产许可证，得1分。 注：提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 专业人员 （2分） | 技术负责人具有高级工程师职称得2分。 注：须提供投标人为其缴纳近三个月（2022年7-9月）社保证明。 | 2 |
| 售后服务（8分） | 售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施（5分） | 1、在采购文件质保期的基础上，每延长一年得2分。 2、根据投标人承诺的质保期、售后服务体系较好、售后服务响应时间，质保期外收费情况、服务标准、备品备件和易耗品的供应原则，售后服务队伍的配备进行综合评审，优3分、良2分、一般1分。 | 5 |
|  | 售后服务认证证书（3分） | 投标人具备满足GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的售后服务认证证书，五星级得3分，四星级得2分，三星级得1分，没有不得分。 注：提供复印件加盖公章，原件备查，且认证证书提供有效期内的国家认证认可监督管理委员会网上核验的证书截图，否则不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖公章，要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查，否则不得分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第五章采购需求

- 一、项目概况

常州市第二人民医院中心实验室，设计面积约 4745 平方。

- 二、采购范围

采购范围包括实验室区域的装饰装修、净化空调系统、通风空气处理及供电配电及照明系统、给排水系统、医气系统、综合布线系统，各类设备及材料的采购、货物的包装运输、安装调试及培训、验收、保修等服务，即该项目清单及设计图纸范围内所有工作内容，并通过验收。具体采购范围以采购方现场通知为准。

- 三、总体要求

设备、安装及调试包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合以下规范及标准：

《综合医院建筑设计规范》                  GB51039-2014；

《综合医院建设标准》                      JB110-2008；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  	GB 50736-2012；

《工业金属管道工程施工及验收规范》         GB50235-2011；

《建筑给水排水设计规范》                   GB50015-2003（2009年版）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GB50242-2002；

《医疗机构水污染物排放标准》            GB 18466-2005；

《建筑排水塑料管道工程技术规程》        CJJ/T 29-2010；

《卫生设备安装》                        09S304；

《医疗卫生设备安装》                    09S303；

《建筑照明设计标准》                    GB50034-2013；

《民用建筑电气设计规范(附条文说明[另册])》 JGJ16-2008；

《低压配电设计规范》                   GB50054-2011；

《医疗建筑电气设计规范》               JGJ312-2013；

《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014；

《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB50303-2011；

《综合布线系统工程设计规范》           GB 50311-2016；

《智能建筑设计标准》                   GB 50314-2015；

《生物安全实验室建筑技术规范》         GB 50346-2011

《实验室生物安全通用要求》             GB 19489-2008

《病原微生物实验室生物安全通用准则》   WS 233-2017

其它与本项目相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- 四、实验室基本需求

中心实验室是医院的公共科研平台，资源共享，为全院各科室学科建设提供学术支撑与技术服务，协同打造优势学科。同时成为医院基础研究-临床应用的转化中心，建设并完善转化医学的研究体系与机制，为医院临床的可持续发展提供动力。

- 五、采购清单

1、采购清单另附。

2、上述清单内容投标人应仔细核对图纸，根据自身产品自行完善，报价应包含完成图纸内容和招标文件要求的所有费用，如有缺漏项，视为已包含在其他项目中，中标后不得以任何理由进行费用调整。

3、本项目技术参数参考了如下品牌

| 序号 | 设备材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净抗菌医疗板 | 纷雅、格特、卡利、富美家、威盛亚或同档次 |
| 2 | 彩钢板 | 林森、同心、中正或同档次 |
| 3 | 瓷砖 | 冠军、诺贝尔、马可波罗、斯米克或同档次 |
| 4 | 铝扣板 | 上海浦飞尔、法狮龙、亨特道格拉斯、ALUCOBOND阿鲁克邦 或同档次 |
| 5 | pvc地板 | 法国得嘉IQ Megalit、法国洁福Mipolam Affinity、美国阿姆斯壮Accolade Plus健丽龙、韩国LG优净(Origin)或同档次 |
| 6 | 钢制门 | 霍曼、诺沃芬、欧宝、马斯德克或同档次 |
| 7 | 配电箱主要元器件 | 施耐德、ABB、西门子（均为标准型）或同档次 |
| 8 | 变频器、PLC模块 | 施耐德、ABB、西门子同档次 |
| 9 | 电线、电缆 | 无锡江南、远东控股、江苏上上、江苏东峰或同档次 |
| 10 | LED灯具 | 三雄极光、飞利浦、雷士、英特曼或同档次 |
| 11 | 紫外线杀菌灯 | 翔龙、飞利浦、台夏或同档次 |
| 12 | 开关插座 | 施耐德、西门子、英特曼、松下或同档次 |
| 13 | 网线及网络插座 | 康普、西蒙、普鲁斯特或同档次 |
| 14 | 门禁监控 | 新开普、江苏云卡、红象或同档次 |
| 15 | PPR给水管 | 联塑、日丰、伟星或同档次 |
| 16 | PVC-U排水管 | 联塑、日丰、伟星或同档次 |
| 17 | 铜阀门 | 上海美科、北京艺创、溧阳竹箦、上海精蝶、埃美柯或同档次 |
| 18 | 卫生洁具 | 美标、和成、杜菲尼、箭牌、九牧、恒洁或同档次 |
| 19 | 新风机组 | 天加、特灵、约克、开利或同档次 |
| 20 | 排风机组 | 亿利达、上虞专用风机、江苏中凯、梶原、应达或同档次 |
| 21 | 风口、风阀、散流器、消声器 | 梶原、苏州创建、妥思、九洲、金永利、伊特耐尔或同档次 |
| 22 | 风管 | 宝钢、鞍钢、辽钢或同档次 |
| 23 | 橡塑保温棉 | 埃弗斯、华盛、凯门富乐斯、华美、赢胜或同档次 |
| 24 | 风冷热泵机组 | 克莱门特、天加、麦克维尔、约克、开利或同档次 |
| 25 | 冷冻水泵 | 格兰富、福斯、苏尔寿、南方、凯泉、上海威乐或同档次 |
| 26 | 电动水阀 | 西门子、阿自倍尔AZBIL、博力谋BELIMO、霍尼韦尔、江森或同档次 |
| 27 | 系统中央控制塔 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 28 | 离子空气处理主机 | Dephina、clair、ionair或同档次 |
| 29 | 风压探头 | 逸云天、菲兰、西门子或同档次 |
| 30 | 臭氧探头 | 逸云天、菲兰、西门子或同档次 |
| 31 | 空气质量探头 | 逸云天、菲兰、西门子或同档次 |
| 32 | 空气质量检测柱(甲醛) | 逸云天、菲兰、西门子或同档次 |
| 33 | 空气质量检测柱（苯系物） | 逸云天、菲兰、西门子或同档次 |
| 34 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 35 | 远程均流布气终端 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 36 | 定向污气导吸装置 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 37 | 离子氧异味处理设备 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 38 | 升降型取材台 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 39 | 手工净化染色台 | 菲兰、特锐德、思之泉或同档次 |
| 40 | 生物安全柜、超净台 | 海尔、苏净安泰、鑫贝西或同档次 |
| 41 | 实验家具 | 优派、泰尔、菲兰或同档次 |

注：上表中品牌仅用于编制招标控制价使用，投标人可以选择上述品牌或能满足本项目技术需求且性能与上述品牌相当的产品进行响应，但必须在响应文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照技术要求逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数或未逐一说明响应情况的，视同认可上述品牌。

- 六、技术标准及规范要求

（一）装饰

地面

- 防滑地砖

规格：600*600mm。600*600mm防滑地砖，10厚防滑玻化砖水泥浆。湿区/机房需做1.5mm厚聚氨酯防水处理

- Pvc地胶

厚度2.0mm，3mm水泥自流平及界面剂处理后，铺贴2.0mm厚优质耐磨同质透芯、防渗透、抗菌PVC卷材地板。踢脚线PVC上墙100mm。防火等级要求达到B1级。抗菌、防火、耐磨，全部热焊无缝处理。

墙面

- 抗污抗菌无机涂料

基层处理，涂刷界面剂，刮腻子三遍随刮随打磨，两遍无机抗菌涂料

- 瓷砖墙面

铺贴300*600mm墙砖，聚氨酯防水层高度≥1.8m。

- 机房隔音墙面

75型轻钢龙骨+8mm厚穿孔吸引硅钙板饰面，内部填充50厚隔音岩棉，高度到板底或梁底。

- 彩钢板

用于PCR实验室和细胞实验室区域。50 mm 厚手工双面双层彩钢面玻镁夹芯板，内衬玻镁板，内填岩棉容重为 100kg/m³， 双面彩色钢板覆塑料保护模，钢板厚度 0.5mm（不包含表面烤漆涂层），表面烤漆(PE)，四边用钢龙骨封边，带加强筋，不吸尘、不产尘，耐腐蚀、易清洁。

防火等级：A

防火时长：80分钟

耐火温度：1000摄氏度

- 洁净医疗板

- 常规实验室及实验室走廊区域均采用医疗洁净板，龙骨材料种类、规格、中距：采用异形铝型材专用龙骨,主龙骨≥30*70*0.8mm,次龙骨≥66*25*0.8m，挂板龙骨≥28*9*0.8mm，所有连接角需便于清洁、消毒。面层材料品种、规格、颜色：采用天然树脂芯材，表面颜色、纹饰根据甲方指定进行工厂生产,要求无污染，耐擦洗、耐酸碱、防火、隔声、保温；

吊顶

- 铝扣板

60型轻钢龙骨+600*600*0.8mm，60型轻钢龙骨+600*1200*1.0mm，吊顶高度按甲方要求并现场实际复核为准。

- 彩钢板吊顶

50 mm 厚手工双面双层彩钢面玻镁夹芯板，内衬玻镁板，内填岩棉容重为 100kg/m³， 双面彩色钢板覆塑料保护模，钢板厚度 0.5mm（不包含表面烤漆涂层），表面烤漆(PE)，四边用钢龙骨封边，带加强筋，不吸尘、不产尘，耐腐蚀、易清洁。密封性好。

门窗要求

有区域均采用成品钢质门，门上设可视窗（5mm双层密闭观察窗）；成品钢质门门框采用1.5mm电镀锌板；门页采用1.0mm电镀锌板；填充物为纸蜂窝（防火门填充物符合相关要求）；表面静电烤漆；304不锈钢

合页，配不锈钢执手锁，门吸及闭门器，安装完成和墙体齐平；防火门配闭门器。

- 钢质门

- 门扇门框材料	医用钢质室内门门扇厚度≥40mm，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥1.5mm，采用宝钢汽车级别优质热镀锌钢板。门框采用三边框，门框为整板折弯制作工艺，不得两块钢板焊接合成；门框90度角拼接而成，不能有焊接。安装采用外加预埋焊接工艺，门框灌浆、门框上不得预留焊接安装洞。

- 门框三边应配有密封条，密封条须使用物理镶嵌形式，采用多腔体式密封条。密封材料应接头严密，表面平整、无咬边现象，平直均匀。

- 门窗安装偏差：门框里口宽度±1mm；两立框的垂直度≦2mm；门框对角线差≦3mm。

- 涂料及表面处理 	表面采用氟碳烤漆处理，颜色由业主自选，门扇、门框颜色相同，表面无擦伤、划痕等质量缺陷。氟碳采用阿克苏、老虎等进口品牌

- 内部填充物	  优质高强度蜂窝板

- 五金件、把手  不锈钢或PVC把手。

- 锁芯、锁体    锁芯联动插入式钢质锁体，所有锁具需符合欧标DIN18250标准；卫生间门需配备BK锁芯带有应急打开功能。每樘门配不少于3把钥匙,并提供锁胚。

- 铰链：优质不锈钢材质

- 门吸：优质不锈钢材质。

（10）天地销：优质不锈钢材质。双开门应配备分体暗插销。

（11）隔音	达到国标3级技术指标要求（32dB），并提供检测报告。

（12）气密	达到国标8级技术指标要求，并提供检测报告。

（13）保温	达到国标6级技术指标要求（2.4W/(m².K），并提供检测报告。

（14）反复启闭性能	达到不低于10万次反复启闭实验要求，并提供检测报告。

（15）视窗	病房门视窗玻璃选用符合规范的优质钢化玻璃，采用双面净化黑白玻璃视窗玻璃需有3C认证标识。

（二）给排水

应按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009 年版）要求进行设计、设备采购及安装。总包方负责提供压力0.2～0.4MPa的水源至设计范围楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由施工方负责。根据设计规范要求，实验室配有洗手盆与边台水盆，实验室适当位置安装有洗眼器。整体实验室设计要达到既符合国家标准又能满足医院的使用要求。

- 洗手盆、拖布池等洁具产品要求

- 实验边台立式洗手盆采用陶瓷材质，一体成型，耐强腐蚀，包含水龙头、三角阀、金属软管等全部安装附件。

- 拖把池：优质不锈钢拖把池，配水龙头，尺寸符合现场使用要求。

- 洗眼器

实验室专用洗眼器，台式单口，加厚铜质，高亮度超厚电镀层，PP材质防尘盖，最大耐水压7bar。

- 地漏

不锈钢材质，口径为DN75，防臭型地漏。

- 紧急喷淋装置

由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。

- 电气

总配电箱及以后，施工范围内所属的照明插座用电，空气处理设备用动力用电及控制线缆，以及相应的桥架、管线均在本次招标施工范围内。

- 电缆电线

本项目所有电线电缆采用低烟无卤线缆，应采用阻燃及其以上级别电缆、电线，高性能长寿命电力电缆，保证电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能。电缆电线采用金属管及金属桥架敷设，选材及敷设要符合设计规范标准。

- 配电柜

配电箱柜内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

配电箱柜应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度符合相关标准要求。

配电箱门开启应为0-180度，应自带门锁。

配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

配电箱及箱内所有二次元器件均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

（四）暖通部分及智能控制部分

实验室整体均采用“合理定点送气、高效空气处理、整体气流控制、末端二次处理、系统智能调控”的设计原理，在新风管路系统里安装全自动多效空气处理处理装置，高能离子模块通过磁化效应生成离子化氧原子簇，通过新风管道送入实验室污染区域，包围空气中的有害化学气体、挥发性有机物、细菌霉菌病毒及可吸收颗粒物等，然后使其分解、中和、丧失活性或沉降。

（一）实验室空调系统配置要求

普通实验室、办公区、会议室等采用风机盘管+新风系统形式；PCR实验室、细胞实验室采用全新风空调系统。

（二）全新风空调机组

（4）箱体：箱体采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到欧标TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设有3道防漏风尖角，采用过盈配合，达到漏风率小于0.03%的要求。机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.019W/m.K，并保证外壁不产生结露现象。

（5）内外面钢板必须采用外面板为象牙白或白灰色彩钢板，内面板为镀锌钢板，不得采用冷轧板静电喷涂；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。机组外表面采用优质彩钢板，高效防腐，防止划伤，并可以抵抗紫外线的侵袭。内板采用镀锌钢板，必须满足保证使用寿命15年以上，所有面板均为平接，表面连续平整，光洁无毛刺，耐腐蚀。

（6）机组漏风率：机组在保持至少正压700Pa静压或负压400Pa静压下不大于0.02%，投标厂家须提供国家第三方权威检测报告。

（7）采用先进科学的密封结构和成型工艺，各功能段之间采用工艺型钢连接，箱板及各功能段之间连接必须采用保温材料，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。

（8）机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度必须满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；底层面板应有足够的强度，满足检修、安装运行要求；

（9）机组的检修门必须是塑钢密封门，正负压设计，气密性必须满足国标GB/T 7106-2008的气密性8级标准，要求不大于0.45m3/m.h。

（10）基座：供方应提供用于组合式空气处理机组现场安装不小于80mm高的槽钢基座，基座设计应使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座应进行特别的防腐处理以满足运行年限的要求，机组基座不得采用镀锌钢板或冷轧板材质。

（11）过滤段：要求用国产或进口优质品牌过滤器。

（12）表冷挡水段：

a.所使用的表冷器必须是原厂生产。

b.其迎面风速应有所控制或采取挡水措施，防止机内出现过水现象,且风速均匀度大于80%。

c.表冷器进出水压损失不得超过60kpa。凝结水盘采用钢板焊接成型（不低于1.2mm厚），表面以静电粉末喷涂，带PE保温（不低于5mm厚）。接水盘长度不小于表冷器的有效高度，防止机内出现过水现象。产品生产时必须充分考虑由于大温差引起的变化，应考虑表冷器的检修及清洗的操作条件。

d.底部装凝结水排水管和水封装置，机组设排水口，凝结水应排放流畅。

e.每台盘管均进行不小于2.0MPa密封性耐压浸水试验持续1分钟无渗漏。

f.表冷器的设计表冷能力不应低于额定表冷能力的1.5倍；

g.表冷段水盘不得采用下沉式设计。

（三）冷热源配置系统设计要求：

配置模块式独立冷热水源机组（详见图纸清单）。

（四）空调自动化控制系统设计要求：

（1）整体要求：采用业内著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

（2）空调控制系统的控制必需满足远程控制的功能需求。

（3）远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

a.机组启、停；

b.值班运行/全风量运行转换；

c.温度的设定；

d.室内温、湿度的显示；

e.机组启、停指示；

f.机组值班状态指示；

g.机组运行指示；

h.机组故障指示；

（4）机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定。

（五）智能控制系统总体要求：

采用触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。

（1）触控式人机操作，一键控制处理系统和通风设备启停，各分区和通风设备独立控制。包含中央控制处理模块，数据转换模块，信号转换模块和信号监监测模块。对室内空气质量，电气，通风，空调运行进行实时监测和调控。

（2）彩色液晶屏显示，新风、排风系统运行状态和污染物浓度的数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。

（3）根据实时监测污染物的浓度，自动调节处理模块的运行效率。

（4）自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。

（5）包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。

（6）所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在 0.1 毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。

（7）各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

（六）镀锌钢板风管

风管制作安装工程质量必须符合以下标准：GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

（七）风冷热泵机组

1.连续稳定运行。

2.配置RS485接口和远程开关机干接点，配置水泵输出、辅助电加热输出及风机盘管连锁控制。

3.各系统具有分级启动功能；压缩机具有均衡功能，先启动运行时间短的系统，机组有能量调节技术。

4.具备智能除霜技术，模块内单系统化霜不影响另一系统正常工作。

5.水侧换热器采用壳管式换热器，换热器内部为螺旋型折流板，内置水流开关。

6.风侧换热器采用V型换热器，内螺纹铜管和亲水铝箔，使用独立风系统。

7.机组节流装置采用进口电子脉冲调节，可实现PID精确控制的电子膨胀阀。

8.机组采用R410a环保冷媒。

（八）系统中央控制塔

实验室空气处理系统集成控制中枢，是集成了无线GPRS数据通信、有线RS485通信，智能调节模块等的数据采集管理终端；能实现传感器数据的采集、监测和存储，并具数据云端存储功能。采用触控式人机交互界面，简洁易操控，反应迅速，控制界面能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据（主要污染的浓度）、风机运行状态、风压参数、温湿度等内容，并可根据特殊场景定制显示其他数据内容。系统可实时收集检测数据并自动计算，然后调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。

1.功能目标：

- 使系统可靠、高效运行，减轻人员的劳动强度;

- 确保内部环境满足实验安全要求并满足人员舒适性;

- 可提供系统优化运行和能耗控制方案，进行节能管理;

- 及时提供设备运行的有关信息，并进行统计与分析，作为设备管理决策的依据，方便运行维护管理。

2.参数功能：

- 安装尺寸：高2000宽330厚160mm，工作环境温度-10℃-50℃；

- 各部件均采用铝合金一体模压成型，部件之间高精度配合连接，无折弯痕及焊痕，表面通过喷砂并闪银阳极处理。美观不突兀，不破坏装饰效果，安装方便，不占用空间。安装方式为挂壁式安装。

- 多个系统控制中枢之间可共享数据，降低系统风险，系统规模更加灵活，整体功能更强。

- 显示监测功能：主要对温度、湿度、压差、流量、空气质量及除味消毒模块进行显示监测；使系统可靠、高效运行，减轻人员的劳动强度，确保实验室环境满足工艺需求且满足人员舒适性。触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。并可根据实时监测污染物的浓度，自动调节除味消毒模块的运行效率。所有监测到的信息传至中央处理中心，中央处理中心运算后在毫秒级内发出执行指令到动态离子衍生装置模块调节电离发生强度。

- 新排风机连锁控制，使系统可靠运行，降低人员劳动强度。新风机与排风机连锁，当系统运行时，先打开排风机组，延时20秒开新风机组；系统停止时，先关闭新风机组，延时10秒关排风机组。当控制器检测到风机运行信后，控制程序投入运行。风机变频器处于值班状态时，变频器低速运行。自由设置工作模式，非工作状态下，可选择两种模式，一种为自动模式，即在上班前1小时自动开启系统，下班后半小时自动关闭系统；另一种为设定值班模式，仅保证实验室维持负压，新风机组处于停机状态，节约能耗。

- 包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。各种传感器的数据反馈给中央处理中心后，中央处理中心分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

- ▲所投产品具备“实验室空气处理系统中央控制系统”软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章。

- ▲投标产品采用铝合金模压制作，合金材质表面耐候处理，坚固耐用，符合下述要求：1）抗拉强度≥480MPa，2）阳极氧化膜厚度≥20μm，3）耐碱性合格，4)断后伸长率≥10%，5)塑性延伸强度≥420MPa投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。

（十）风压探头

风压探头，要求监测范围±50Pa/±100Pa/0-100Pa可选择，工作环境-10℃-50℃，湿度5～95%（无冷凝）。

（十一）臭氧探头

要求实时在线监测环境臭氧浓度，采用高精度电化学传感器，检测浓度范围 10~250ppb，保障寿命2年。

（十二）空气质量探头

VOC检测浓度范围 0~30PPM；电源：DC24V，0-5VDC 线性输出。工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）；要求对可挥发性气体高度敏感：氨气、甲苯、甲醛、硫化氢等。

（十三）温湿度传感器

1．风管式安装，工作电压AC24V或DC 13.5…35V相对湿度输出信号DC0...10V温度输出信号DC0...10V或LG-Ni1000或T1舒适性湿度范围内的精度达到±3%
   2．▲所投品产品具备国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中温湿度传感器Pt（铂）的含量大于90%，且Si（硅）和Ni（镍）的含量未检出。

（十四）离子空气处理主机

2800V正弦DBD放电机型，低温等离子动态消杀型。该模块用于新风管道单向气流安装环境，不考虑气流循环类空气处理产品；不接受石墨烯类易氧化老化的电极类型。要求配置8支510mm低温等离子放电管，放电管半衰期保证3年。

1.功能目标

- 中和实验室内日积月累的有毒有害的挥发性有机物，生成无害的二氧化碳及水；

- 杀灭实验室内的病毒和细菌等微生物，减少其附着尘埃颗粒，达到净化室内空气的效果。

2.参数功能

- 电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花。设备质量满足国内标准。

- 电离管与空气流向和风管垂直安装，每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚。当臭氧传感器探测到外界其他臭氧源时，除味消毒模块会发生微弱的理想脉冲，控制离子空气处理主机将过多的臭氧转化为活性氧。为了更好地激活氧气分子，电离管应当垂直插入风管（与气流方向成90度），这样保证送风尽可能多地经过电离管表面。

- 空气处理系统中安装了离子空气处理主机时，需配套空气质量传感器和臭氧传感器，保证所产生的离子簇与室内空气反应适当，不会产生过多的氧离子，保证臭氧浓度不会超过设定标准。

- ▲离子空气处理主机中专用净化器经过具有CMA或CNAS资质的国家级检测机构检测，且检测结果达到甲醛（1小时）净化效率≥98%，TVOC（1小时）净化效率≥98%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%；提供以上检测报告复印件并加盖制造商公章。

- ▲设备质量满足国内标准，需出具省级及以上具有CMA或CNAS资质的检测机构出具“工作温度下泄露电流和电气强度”、“接地措施”达标的检测报过复印件并加盖制造商公章。

- ▲离子空气处理主机中空气净化器装置臭氧浓度增加量为“未增加”。需出具国内具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。

（十五）远程预警控制软件系统

配合中枢质控柱使用，用于实验室空气处理系统所有数据的输入、读取、存储及控制的统筹计算。可根据预设的安全值范围进行监测，并提前预警提示等。

- 远程维保服务器巡检,及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。

- 7×24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行无线反馈。

- 远程连接操控模块，在手机端及电脑端均可查看中枢质控柱中的数据，并可对整体系统进行远程控制。

- ▲提供“大数据智能运维监测系统软件”软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章。

- ▲提供“实验室管理系统软件”软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章。

- ▲提供“实验室设备远程监测报警系统软件”软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章。

（十六）层流粒子布气装置

该产品应用于实验室空气处理的送风末端，可确保新风垂直均匀输送至实验室内，不会引起室内多余的气流扰动，配合排风装置易形成定向气流组织，确保实验室气流安全。整体设计均采用无害化材料，确保新风安全。

- 一体模压高分子环保疏水材料，配合空气动力学面板，无螺丝安装面板，面板可拆卸,风量250-500cmh。

- 采用孔板送风形式，面尺寸（mm）≥590×590，适应各种吊顶形式，自带吊装模块，不增加吊顶负重。

- 含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套，层流区均速误差<5%。

- 一体模压耐火绝热高分子材质，天然保温，外部无需保温材料，为确保产品使用过程中不产生有害物质，箱体不使用胶水拼贴，不使用金属箱体外贴保温材料。

- ▲产品燃烧等级达B2级或以上，导热系数≤0.05。提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件

- ▲甲醛释放量为0，且产品不含重金属(铅、镉、铬、汞、锰、砷、钡、硒）。提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件

- ▲专用过滤装置效率和阻力至少达到亚高效或以上。提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件

（十七）导流装置

空气动力学专用设施，要求整体结构一次成模无接缝，表面做耐候处理。设计风量：300-600m³/h；风阻<60Pa，水平安装。

（十八）组合式废气处理装置

1、本装置应用于实验室污染或异味气体向大气排放的处理。对有毒有害污染物具有良好的氧化分解和除味作用；且能有效控制细菌、病毒的交叉感染，达到消毒杀菌的目的。将甲醛、甲苯、氨、TVOC、硫化氢等有毒有害污染物氧化分解成无害的CO2和H2O；两小时内菌落总数去除率可达99.6%。确保向大气排放的气体浓度指标满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的要求。并可根据污染程度的不同以及不同的排放环境需求适配相应效力的产品。

2、投标产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告结果符合TVOC24小时去除率≥85%，甲苯24小时去除率≥90%，菌落总数2小时去除率≥99%，甲醛、氨、硫化氢24小时去除率≥99%。

（五）实验室家具部分

（一）实验边台

材料要求

柜体：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合相应标准的宝钢、鞍钢或进口优质低碳冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：±1.2mmTH：柜体主结构，抽屉，外门板，底柜活动层板，试剂架，水电管道功能立柱，水平布线管线槽，装饰封板；3.0mmTH：调整脚支撑板。

底柜五金及配件：

合页铰链：采用符合SEFA 8M-2016标准门板承重要求的厚2.0mm及以上的编号304或316L不锈钢材质180°及以上合页铰链； 柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。通过盐雾试验，耐腐蚀等级不得低于9级，拉门耐久性不得低于10万次

抽屉导轨：采用三节承重导轨；

把手：一次成型嵌入式铝合金把手或者不锈钢C型拉手；

门板缓冲垫：采用橡胶材质；

门扣组：采用塑料材质或编号304不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；

层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304不锈钢板；

调整脚：采用高强度ABS或改性硬聚氯乙烯，可调高度大于20mm，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好

- 台面：

1.1采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板台面（带一体成型阻水边）。

1.2结构工艺要求

柜体：

柜体单元为落地式结构，可以单独站立或多单元组合使用；

柜体一般深度至少为533mm(约21英吋)，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，实验台为850mm(±2.5%)，仪器台为850mm(±2.5%)；底柜后方应具备容易拆装的活动背板；

所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与柜体内宽度相当，两侧间隙不得各超过3mm；

服务通道：中央台背对背柜体中间空档及边台柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计；

踼脚板凹入部分位于柜体正面下方，为一约高100mm(约4英吋)深75mm(约3英吋)的凹陷空间，踢脚板除正面凹入部分外，两侧须与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体荷重能力；

装饰封板：中央台背对背柜体中间空档的外露端口外侧，底柜与底柜之间的空档，不靠墙的仪器台柜体后侧，及边台柜体与墙面间空档的外露端口外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

抽屉：

抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂处理，夹层内具消音材料；

抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计。弯折接合处焊接；

抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)；

门板：

门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂处理，夹层内具消音材料；

门板合页铰链须以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；

门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

门板能开关顺畅达180度。

底柜活动层板：

层板边缘应平顺不割手；

层板上下调节间距每格应小于20mm。

五金及配件：

铰链：每片门板至少配置两只合页铰链；

门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合；

门扣组：门扣组须以不锈钢螺丝固定。

- 七、付款方式

本项目为固定单价，最终按审计量结算。

1、合同签订且收到中标人的履约保证金后10日内，中标人开具增值税专用发票、等额度预付款银行保函和履约银行保函（履约银行保函额度为合同金额的5%），采购人支付合同价款的30%作为预付款；

2、主要货物(空调机组、空气净化处理机组、离子主机、系统中央控制塔、层流粒子布气装置、导流装置）全部到场开箱检查合格后，中标人开具增值税专用发票，采购人支付至设备总价的60%；

3、货物安装调试完毕，并经采购人组织验收合格后，中标人开具增值税专用发票，采购人支付至合同价的70%；

4、项目结算资料送审后，中标人开具增值税专用发票，采购人支付至合同价的80%；

5、项目经采购单位、审计审定后，中标人开具增值税专用发票，采购人支付至审定价的97%（必须提供审定总价的全额发票），余款3%自质保期满后无息结清。

6、中标人应实事求是地递交项目结算资料，如项目结算经监理、审计审核后累计核减（核增）率大于6%时，6%以外的核减（核增）由中标人承担审计服务酬金（按审计服务商中标费率的120%计算）。

- 八、其他

编制说明、采购清单及图纸另附。

- 第六章拟签订的合同文本

甲方:常州市第二人民医院                 合同编号：

乙方:                                   签订地点：

招标代理机构：                          项目编号：

合同时间: 2022年  月    日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

规格型号、技术参数详见投标文件。

二、合同价款

签约合同总价（人民币，下同）：元整（小写元）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

三、交货与验收

1．货物交付

本合同的交货日期为     天，自中标公示结束之日起计算。交货标准是建设安装完毕，验收合格达到使用要求。

乙方承担合同项下货物的制造、运输、安装的一系列相关费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套文件（含产品合格证书、设计图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3.验收

验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

四、履约保证金

1.本项目履约保证为合同价的5 %，甲方只收取银行保函。

2.履约保证金将在项目执行结束后15日内（无息）退还乙方。

3.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

五、合同款结算及支付：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

本项目为固定单价，最终按审计量结算。

3.1 合同签订且收到乙方的履约保证金后10日内，乙方开具增值税专用发票、等额度预付款银行保函和履约银行保函（履约银行保函额度为合同金额的5%），甲方支付合同价款的30%作为预付款；

3.2 主要货物(空调机组、空气净化处理机组、离子主机、系统中央控制塔、层流粒子布气装置、导流装置）全部到场开箱检查合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方支付至设备总价的60%；

3.3 货物安装调试完毕，并经甲方组织验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方支付至合同价的70%；

3.4 项目结算资料送审后，乙方开具增值税专用发票，甲方支付至合同价的80%；

3.5 项目经甲方、审计审定后，甲方付至审定价的97%（乙方必须提供审定总价的全额发票），余款3%自质保期满后无息结清。

3.6 乙方应实事求是地递交项目结算资料，如项目结算经监理、审计审核后累计核减（核增）率大于6%时，6%以外的核减（核增）由乙方承担审计服务酬金(按审计服务商中标费率的120%计算)。

六、质量保证期与售后服务

质量保证期为验收合格后   年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天   小时、夜间   小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

七、违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付5000元的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、解决纠纷的方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向本项目所在地人民法院提起诉讼；

（2）向本项目所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

九、其它约定

1、结算审计工作由甲方负责实施推进；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。

2、本合同验收工作由甲方负责组织实施。

3、乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。

4、补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。

5、乙方应提供与预付款同等金额的预付款（银行）保函。

6、其他未尽事宜另行协商。

十、与本合同不可分割的附件

1、招标文件

2、乙方提供的投标文件；

3、中标（成交）通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

十一、生效：本合同自各方签名盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十二、合同份数：本合同一式伍份。甲方、乙方、各执贰份，代理采购单位执壹份。

甲方(盖章)：常州市第二人民医院       乙方(盖章):

单位地址：常州市兴隆巷29号          单位地址：

法定代表人：                         法定代表人:

分管领导：

经办人：                             授权委托人：

电话: 0519-88104931                  电话：

开户银行：建设银行延陵路支行         开户银行：

账号：50732001628536051299541        银行帐号：

招标代理机构（鉴证方）： 常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市汉江路368号金城大厦1910室

法定代表人：

委托代理人：

以上格式仅供参考

- 第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、投标人需按照招标文件要求，加盖公章、签名。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

一、资格证明文件

- 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第二人民医院

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为     ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明复印件加盖公章（双面）

- 二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第二人民医院

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________

投标人名称（加盖公章）___________

日期：_____年______月______日

- 2法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:    性别:      年龄:     职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：   年   月   日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：_____________________（投标人名称）的___________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为（项目名称）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：电话：

传真：邮编：

开户行：

帐号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.法定代表人参加开标会议时，提供《法定代表人资格证明书》和本人身份证原件。

3.委托代理人参加开标会议时，提供《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》和本人身份证原件。

4.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |

注：

- 投标报价以元为单位，保留小数点后两位。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________项目名称：__________报价单位：人民币元

分项报价表详见标底清单。

注：1、如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2、总价及所有子项目的综合单价均不得高于控制价，否则作为无效投标处理。

3、表格格式按采购文件要求自行拟制。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 13采购文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

（全文完）